状态数据编码

状态数据编码由代表状态类别的倒序小写字母和代表状态内容的顺序大写字母组成。

状态数据类别是指设备共用的状态，如供电、加热、通风、通信等，从z开始倒序编码，设备特有的一些状态如蒸发水位、CF卡容量、称重降水承水桶容量等用a表示，详见下表：

状态类别小写字母含义表

| 状态数据类别 | 含义 | 状态数据类别 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| z | 设备自检状态 | t | 通信类状态 |
| y | 测量仪工作状态 | s | 污染类状态 |
| x | 供电类状态 | r | 采样数据状态 |
| w | 工作温度类状态 | q | 分钟数据状态 |
| v | 加热部件类状态 | a | 其他工作状态 |
| u | 通风部件类状态 |  |  |

同一状态类别下的状态内容由大写字母从A顺序表示，详见本章4.1.1-4.1.11。

状态数据值包括状态值和状态码两种，一般情况，地面观测设备状态码及其含义见表68，详细状态码及其含义见表69-表79。

设备状态码表

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| 自检状态码（0-9） |  |
| 0 | “正常”：正常工作 |
| 1 | 异常 |
| 2 | “故障或未检测到”：无状态值 |
| 3 | “偏高”：状态值偏高 |
| 4 | “偏低”：状态值偏低 |
| 5 | “超上限”：状态值超测量范围上限 |
| 6 | “超下限”：状态值超测量范围下限 |
| 7 | 预留 |
| 8 | 预留 |
| 9 | “没有检查”：无法判断当前工作状态 |
| N | “测量仪关闭或者没有配置” |

状态数据编码包括以下类别:

4.1.1 设备自检状态编码（z）

设备自检状态是对与设备工作有关的供电、温度、加热、通风、通信、污染等各类状态的综合，设备自检状态用z表示。只有所有状态都正常，自检状态码才输出正常。

设备自检状态编码

| 设备状态编码 | 设备状态名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| z | 设备整体状态 | 取值详见表68 |

4.1.2 测量仪工作状态编码（y）

测量仪工作状态主要表明设备的使用状况，包括正常业务使用、维护、停用或备份等状态，用y表示。

测量仪工作状态编码

| 设备状态编码 | 设备状态名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| y | 测量仪总工作状态 | 取值详见表68 |
| yA | 测量仪测量部分自检状态 |  |
| yB | 测量仪辅助设施（如跟踪器、遮阳板等）自检状态 |  |
| yC | 翻斗式雨量工作状态检测 | 0-正常、2-堵塞 |
| yD | 雨量筒筒口堵塞监测 | 0-正常、1-异常、2-堵塞 |
| yE | 雨量筒上翻斗状态监测 | 0-正常、1-异常、2-堵塞 |
| yF | 计数翻斗状态监测 | 0-正常、1-异常、2-堵塞 |
| yG1 | 雨量计数翻斗1状态监测 | 0-正常、1-异常、2-堵塞 |
| yH1 | 雨量计数翻斗2状态监测 | 0-正常、1-异常、2-堵塞 |
| yI | 泵状态 | 0-正常、2-故障 |
| yJ | 颗粒物数谱传感器状态 | 0-正常、1-异常 |
| yK | 鱼眼摄像机工作状态 | 0-正常、1-可以连接但无法拍照、2-故障无法连接 |
| yL | 普通摄像机1工作状态 | 0-正常、1-可以连接但无法拍照、2-故障无法连接 |
| yM | 普通摄像机2工作状态 | 0-正常、1-可以连接但无法拍照、2-故障无法连接 |
| yN | 智能电源开启状态 | “ON”：表示电源开启、“OFF”：表示电源关闭 |
| 注1：yG、yH适用于组合型翻斗式雨量测量仪（0.1 mm＋0.5 mm）。 |  |  |

4.1.3 供电类状态编码（x）

供电类状态用x表示，根据其不同内容编码定义如下：

供电类状态编码表

| 设备状态编码 | 设备状态名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| x | 供电部分自检状态 | 取值详见表68 |
| xA | 供电类型 | “AC”：表示交流供电 “DC”：表示直流供电 |
| xB | 外接电源电压 | 外接电源电压值，单位为伏（V），取1位小数，原值存储。其波动对设备性能有影响 |
| xC | 蓄电池电压 | 当前蓄电池电压值，单位为伏（V），取1位小数，原值存储。 |
| xD | 设备供电电压 | 供给设备的工作电压值，单位为伏（V），取1位小数，原值存储 |
| xE | 主板电压 | 当前主板电压值，单位为伏（V），取1位小数，原值存储 |
| xEA | 主板电压状态 | 0-正常、3-偏高、4-偏低 |
| xF | 工作电流 | 当前工作电流，单位为毫安（mA），取整数 |
| xFA | 工作电流状态 | 0-正常、3-偏高、4-偏低 |
| xG | 加热电源电压 | 当前电压值，单位为伏（V），取1位小数，原值输出 |
| xGA | 加热电源电压状态 | 0-正常、3-偏高、4-偏低 |
| xH | 蓄电池电量 | 电池电量状况，用1-100数字表示，100表示充满 |

4.1.4 工作温度类状态编码（w）

工作温度类用w表示，根据其不同内容编码定义如下：

工作温度类状态编码表

| 设备状态编码 | 设备状态名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| w | 温度部分自检状态 | 取值详见表68 |
| wA | 设备/主采主板温度 | 单位为摄氏度（℃），取1位小数，原值存储。 |
| wAA | 内部电路温度状态 | 0-正常、3-偏高、4-偏低 |
| wB | 探测器温度 | 单位为摄氏度（℃），取1位小数，原值存储。 |
| wC | 腔体温度 | 辐射观测设备输出该值。单位为摄氏度（℃），取1位小数，原值存储。 |
| wCA | 腔体温度状态 | 0-正常、3-偏高、4-偏低 |
| wD | 恒温器温度 | 单位为摄氏度（℃），取1位小数，原值存储。 |
| wE | 机箱温度 | 单位为摄氏度（℃），取1位小数，原值存储。 |

4.1.5 加热部件类状态编码（v）

加热部件类状态编码表

| 设备状态编码 | 设备状态名称 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| v | 加热部件自检状态 | 取值详见表68 |
| vA | 设备加热开关 | ON-加热开启、OFF-加热关闭、N-无加热设备 |
| vAA | 设备加热状态 | 0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止 |
| vB | 发射器加热开关 | ON-加热开启、OFF-加热关闭、N-无加热设备 |
| vBA | 发射器加热状态 | 0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止 |
| vC | 接收器加热开关 | ON-加热开启、OFF-加热关闭、N-无加热设备 |
| vCA | 接收器加热状态 | 0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止 |
| vD | 相机加热开关 | ON-加热开启、OFF-加热关闭、N-无加热设备 |
| vDA | 相机加热状态 | 0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止 |
| vE | 鱼眼摄像机加热开关 | ON-加热开启、OFF-加热关闭、N-无加热设备 |
| vEA | 鱼眼摄像机加热状态 | 0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止 |
| vF | 普通摄像机1加热开关 | ON-加热开启、OFF-加热关闭、N-无加热设备 |
| vFA | 普通摄像机1加热状态 | 0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止 |
| vG | 普通摄像机2加热开关 | ON-加热开启、OFF-加热关闭、N-无加热设备 |
| vGA | 普通摄像机2加热状态 | 0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止 |
| vH | 风速加热开关开启状态 | ON-加热开启、OFF-加热关闭、N-无加热设备 |
| vHA | 风速加热状态 | 0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止 |
| vI | 风向加热开关开启状态 | ON-加热开启、OFF-加热关闭、N-无加热设备 |
| vIA | 风向加热状态 | 0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止 |
| vJ | 降水现象仪加热通道1开关状态 | ON-加热开启、OFF-加热关闭、N-无加热设备 |
| vJA | 降水现象仪通道1加热状态 | 0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止 |
| vK | 降水现象仪通道2加热开关状态 | ON-加热开启、OFF-加热关闭、N-无加热设备 |
| vKA | 降水现象仪通道2加热状态 | 0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止 |
| 注：加热开关为“ON-加热开启”时，加热状态包括：0-正常、1-加热异常、2-故障、3-加热温度偏高、4-加热温度偏低、5-加热停止，加热开关为“OFF-加热关闭”时，加热状态包括：0-正常、2-故障；加热开关为“N-无加热设备”时，加热状态为：0-正常。 |  |  |

4.1.6 通风部件类状态编码（u）

通风部件类状态编码表

| 设备状态编码 | 设备状态名称 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| u | 通风部件类自检状态 | 取值详见表68，设备状态码表 |
| uA | 设备通风 |  |
| uB | 发射器通风状态 |  |
| uC | 接收器通风状态 |  |
| uD | 通风罩通风速度 | 单位为米每秒（m/s），取1位小数，原值存储。 |
| uDA | 通风罩通风状态 | 0-正常、1-异常、2-故障 |
| uE | 通风罩转速 | 单位为转每分钟（r/min），取整数。 |
| uEA | 通风罩转速状态 | 0-正常、2-故障、3-偏高、4-偏低 |

4.1.7 通信类状态编码（t）

通信类状态编码表

| 设备状态编码 | 设备状态名称 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| t | 通信部件自检状态 | 0-正常、1-故障、2-未启用 |
| tA | 设备到智能集成处理器（或PC端）的通信状态 |  |
| tB | 总线状态（采集器或其他智能测量仪的总线状态） |  |
| tC | RS232/485/422通信状态 |  |
| tD | RJ45/LAN通信状态 |  |
| tDA | 鱼眼摄像机RJ45/LAN通信状态 |  |
| tDB | 普通摄像机1RJ45/LAN通信状态 |  |
| tDC | 普通摄像机2RJ45/LAN通信状态 |  |
| tE | 卫星通信状态 |  |
| tF | 无线通信状态 |  |
| tFA | 无线信号强度 | 单位为dBm，取整数 |
| tFB | 无线信号强度状态 | 0～4 推荐分级标准： 0：RSSI≤-88； 1：（-88，-77] 2：（-77，-66] 3：（-66，-55] 4： RSSI＞-55 |
| tFC | 无线连接状态 | 0-正常、7-物理链接断开、8-逻辑链路断开（针对TCP链接，当存在多条TCP链路，只要有一个链接断开即逻辑链路断开） |
| tG | 光纤通信状态 | 0-正常、1-故障、2-未启用 |

4.1.8 污染类状态编码（s）

污染类状态编码表

| 设备状态编码 | 设备状态名称 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| s | 设备污染自检 | 取值详见表68 |
| sA | 窗口污染情况 | 0-正常、1-一般污染、2-严重污染 |
| sB | 探测器污染情况 |  |
| sC | 相机镜头污染情况 |  |
| sD | 鱼眼摄像机镜头污染情况 |  |
| sE | 普通摄像机1镜头污染情况 |  |
| sF | 普通摄像机2镜头污染情况 |  |
| sG | 降水现象仪窗口1污染情况 |  |
| sH | 降水现象仪窗口2污染情况 |  |

4.1.9 采样数据状态编码（r）

采样数据状态编码

| 设备状态编码 | 名称 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| r | 采样数据状态自检 | 取值详见表68 |
| rA | 当前分钟采样值超上限次数 | 实际超上限采样值次数 |
| rB | 当前分钟采样值超下限次数 | 实际超下限采样值次数 |
| rC | 当前分钟采样值变化率超限次数 | 实际变化率超限次数 |

4.1.10 分钟数据状态编码（q）

分钟数据状态编码

| 设备状态编码 | 名称 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| q | 设备输出分钟数据状态自检 | 取值详见表68 |
| qA | 当前设备输出分钟数据超上限 | 0-不超上限、1-超上限 |
| qB | 当前设备输出分钟数据超下限 | 0-不超下限、1-超下限 |
| qC | 当前设备输出分钟数据变化率超错误变化率 | 0-不超上限、1-超上限 |
| qD | 当前设备输出分钟数据变化率超存疑变化率 | 0-不超上限、1-超上限 |
| qE | 当前设备输出分钟数据不满足小时最小变化率 | 0-满足、1-不满足 |

4.1.11 特有状态（a）

其他工作状态编码表

| 设备状态编码 | 名称 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| aCF | 存储卡状态 | 0-正常、1-无卡、2-故障 |
| aDOOR | 机箱门状态 | 0：正常，1：异常 |
| aLID | 酸雨盖状态 | 0-正常、1-开启 |
| aLEVEL | 称重降水、蒸发水位状态 | 0-正常、3-偏高、4-偏低 |
| aSWITCH1 | 称重降水、蒸发加排水开关状态 | ON-开启、OFF-关闭、N-无 |
| aSWITCHA | 称重降水、蒸发加排水状态 | 0-正常、1-异常、2-故障、3-加水、4-排水、5-维护 |
| aTILT | 北斗设备倾斜角 | 单位为°，取整数 |
| 注1：加排水开关状态为“ON（开启）”时，加排水状态包括“3（加水）”、“4（排水）”、“5（维护）”，加排水开关状态为“OFF（关闭）”时，加排水状态包括“0（正常）”、“1（异常）”、“2（故障）”；加排水开关状态为“N（无）”时，加排水状态为“0（正常）”。 |  |  |

4.2状态数据帧示例

状态数据帧示例

示例：

<$DATADICK,V202201,54511,YPRES00,N01,ST,20221201080500,z,0,rA,0,rB,0,rC,0,qA,0,qB,0,qC,0,qD,0,qE,0,tF,0,tFA,-40,tFB,4,tFC,0,wA,15.2,wAA,0,xA,DC,xE,12.5,xEA,0,xF,15,xFA,0,0318,ED↙>